Manizales, julio 17 de 2015

Doctor

JUAN DAVID PELAEZ CASTRO

Gerente Empocaldas S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Informe Evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0109 de 2015

Por medio del presente, remitimos el informe de evaluación de las propuestas presentadas en la Invitación pública Nro. 0109 de 2015, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE 6.140 MEDIDORES COMO MINIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 O SUPERIOR. CON ACOPLES, ROSCAS ¾” POR ¾” CON VALVULA DE NO RETORNO. CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA ONAC.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es QUINIENTOS MILLONES PESOS ($500.000.000).

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día 25 de junio de 2015 a las 10:00 a.m., presentándose los siguientes proponentes:

1. METREX S.A.: $ 499.992.480. Medidores ofertados: 6.140.

2. ORMUS S.A.S.: $497.499.640. Medidores ofertados: 6.140.

Que de acuerdo al Capitulo II de los pliegos de condiciones, en la primera etapa para la selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica, especificaciones técnicas y de experiencia exigidos para presentar la propuesta, los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección. Posteriormente se realizarán las pruebas técnicas de las muestras de los medidores ofertados en un laboratorio debidamente acreditado; luego se aplicarán los criterios de calificación y finalmente se llevará a cabo la recomendación de adjudicación.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | METREX S.A. | ORMUS S.A.S. |
| --- | --- | --- |
| Inscripción vigente Directorio de proponentes de Empocaldas | SI | SI |
| Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto | SI | SI |
| Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días para personas jurídicas | SI | SI |
| Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas | N/A | N/A |
| Propuesta económica (lista de precios) | SI | SI |
| Certificado de inscripción VIGENTE en el registro único de proponentes de cualquiera de las cámaras de comercio del país, en la clasificación realizada de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 en: Clasificación UNSPSC: 41112500 (GRUPO: D COMPONENTES Y SUMINISTROS, SEGMENTOS: 41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICION, DE OBSERVACION Y DE PRUEBAS. FAMILIAS: 11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO CLASES: 25 INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSEVACIONES DEL CAUDAL DE FLUIDOS). Dicha inscripción deberá estar vigente el día de cierre y entrega de propuestas de la presente invitación | SI | SI |
| Fotocopia del RUT | SI | SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural | SI | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal, o de cada uno de los consorciados en caso de consorcios o uniones temporales, expedido por la Procuraduría General de la Nación | SI | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal o de la persona natural, o de cada uno de los consorciados en caso de consorcios o uniones temporales, expedido por la Contraloría General de la República | SI | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02) para las personas jurídicas, el cual deberá ser expedido por el revisor fiscal en caso de existir o por el representante legal o contador (Anexar fotocopia de la matricula del contador que certifica) | SI | SI |
| Organigrama o estructura empresarial para las personas jurídicas | SI | NO* |
| Hoja de Vida en formato del DAFP para personas naturales o jurídicas según el caso | SI | SI |
| El Oferente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta | SI | SI |
| Garantía de seriedad de la propuesta | SI | SI |
| Declaración de renta para personas jurídicas | SI | SI |
| Autorización del fabricante para distribuir los equipos en Colombia, con fecha de expedición máximo de 3 meses | NO* | SI |
| Catalogo con el objeto de verificar las especificaciones técnicas | SI | SI |
| HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |

*El proponente METREX S.A. no allega con su propuesta la carta de autorización del fabricante para distribuir los equipos en Colombia con una fecha de de máximo 3 meses, Por esta razón la propuesta presentada por la empresa METREX S.A. se considerará como NO HABILITADA en la verificación de carácter jurídico.

*El proponente ORMUS S.A.S. no allega con su propuesta el organigrama o estructura empresarial de la misma. Por esta razón la propuesta presentada por la empresa ORMUS S.A.S se considerará como NO HABILITADA en la verificación de carácter jurídico.

La anterior verificación arroja lo siguiente:

- METREX S.A.: NO HABILITADO.

- ORMUS S.A.: NO HABILITADO.

VERIFICACION DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

| ESPECIFICACIONES TECNICAS | METREX S.A. | ORMUS S.A.S. |
| --- | --- | --- |
| Los proponentes deberán presentar los documentos solicitados en el CAPÍTULO V “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, numeral 5.1. Y ANEXO 3. El proponente debe suministrar todas las características técnicas garantizadas de los medidores que se oferta, así mismo es necesario dar respuesta a todos los ítems del Anexo 3, para los instrumentos de medida que se solicitan, el no cumplimiento del anexo en mención, será causal de descalificación. CUALQUIER INFORMACION SUMINISTRADA EN EL ANEXO 3, Y QUE A JUICIO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, SE CONSIDERE TECNICAMENTE ERRONEA, INCOMPLETA, CONTRADICTORIA O INEXACTA SERA MOTIVO DE RECHAZAR LA PROPUESTA. | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| Certificado de aprobación de modelo según lo solicitado. | NO CUMPLE. No se encuentra traducida al idioma español. | NO CUMPLE. Esta traducido pero no aparece, avalada por traductor avalado por el ministerio de relaciones exteriores de Colombia o por un organismo internacional debidamente reconocido. |
| Certificado de origen del medidor | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Certificado de la norma de conexión de la rosca g ¾ b ó conexiones diferenciadas. | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Plano esquemático del medidor en donde se ilustren todas las dimensiones del medidor, (Largo – Ancho – Altura) con tapa abierta y tapa cerrada. | CUMPLE | CUMPLE |
| Curva metrológica característica del medidor ofrecido. | CUMPLE | CUMPLE |
| Curva de pérdida de carga. | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Catalogo técnico del medidor. | CUMPLE | CUMPLE |
| Los medidores ofertados cumplen con las especificaciones técnicas descritas en El NUMERAL 5.1 CAPITULO V de los pliegos de condiciones y con el ANEXO N°03 de la invitación pública N°0109 de 2015 | NO CUMPLE. No allega el certificado de aprobación de salubridad, no cumple con el caudal de arranque, NO cumple con la Valvula de No retorno. | NO CUMPLE. El medidor ofertado es de 190 mm |
| HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |
| DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA | ORMUS S.A.S. | ACUATUBOS S.A. |
| El proponente o fabricante deberá demostrar experiencia en los dos últimos años, contados a partir de la apertura de la presente invitación, en el suministro de medidores de agua de ½” R-160 o superior, con Q3=2.5 M3/h en cantidad no inferior a 6.140 medidores de iguales marcas, diámetro, modelo, rango de medición, material y características de los medidores ofertados. Para ello, en la oferta se deberán anexar certificaciones de experiencia expedidas por empresas legalmente constituidas, prestadoras de servicios públicos o de naturaleza mixta de cualquier orden, en Colombia. Estas certificaciones deberán presentarse en el idioma español. Se aceptaran contratos con un porcentaje de ejecución del 60% y solo se tendrá presente lo ejecutado, EMPOCALDAS S.A E.S.P, verificará la veracidad de la información, si no se puede demostrar o se corrobora que no ha suministrado esta cantidad, será causal de descalificación. Las certificaciones deben tener como mínimo la siguiente información Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono, objeto, numero, fecha de inicio y terminación del contrato, cantidad de medidores entregados, diámetro, modelo, rango de medición, material de los medidores suministrados y marca Deben Coincidir Con Los Ofertados – y datos del funcionario que firma la certificación, además se debe incluir nombre, cargo y firma. La experiencia debe acreditarse mínimo en 2 contratos. Las certificaciones que no cumplan con los requerimientos exigidos en los documentos que acrediten la experiencia, NO serán tenidas en cuenta para la evaluación de las propuestas. | NO* | SI |
| HABILITADO | NO HABILITADO | HABILITADO |

EXPECIFICACION DE LA EXPERIENCIA

| CONTRATANTE | TIEMPO DE EXPERIENCIA | FECHAS | CANTIDAD | CUMPLE | PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METREX S.A. |
| EMPRESA SANITARIAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | Proveedor de medidores de volumétricos en bronce R160 de ½” | 2013 | 1.500 | NO. La cantidad es inferior a la Solicitada | HEIDELMAN GRAJALES PUENTES. GERENTE |
| CASA DEL BOMBILLO N°2 LTDA. | Proveedor de medidores de volumétricos en bronce R160 de ½” | 2013, 2014 y 2015 | 6.010 | NO. La Casa del Bombillo N°2 Ltda no es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. | JULIO CESAR ALZATE RODRIGUEZ. REPRESENTANTE LEGAL |
| NO HABILITADO |

| CONTRATANTE | TIEMPO DE EXPERIENCIA | FECHAS | CANTIDAD | CUMPLE | PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORMUS S.A.S. |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. | Proveedores de medidores volumétricos diámetro | Junio 24 de 2015 | 6.750 | No. Constructora Bolívar no es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. | RICARDO MORALES F. Arquitecto Gestor Urbanismo. |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA E.S.P. | CONTRATO 1-06-30500-1316-2013. Suministro de medidores Volumetricos de 15mm (1/2”) de Diametro, Q3: 2.5 m3/h; preequipado para lectura remota con rango de medición R160 en cualquier posición cuerpo en BRONCE Y/O COMPOSITE | Enero 26 de 2015 | 20.170 | SI | JUAN DAVID TORRES SANABRIA. SUPERVISOR DEL CONTRATO. |
| HABILITADO |

Una vez surtidas las anteriores etapas se procedió con la evaluación técnica de los medidores ofertados por los proponentes participantes, la cual fue llevada a cabo del 25 de junio hasta el 10 de julio de 2015 en las instalaciones del laboratorio de medidores de AGUAS DE MANIZALES, debidamente acreditado. Los resultados se indican a continuación:

EVALUACION TECNICA DE LOS MEDIDORES

INFORME DE PRUEBAS TECNICAS A MEDIDORES DE MUESTRA

A continuación se presenta el cuadro resumen de los resultados emitidos por el Laboratorio de medidores de la Empresa Aguas de Manizales S.A.

- PRUEBA PARA DETERMINAR EL ERROR INDICACION.

| ERROR DE INDICACION. |
| --- |
| Marca. | Muestra. | Prueba. | Error. | Puntaje nuevo. | Puntaje por muestra. | Puntaje por marca. |
| METREX | 1 | Q1 | -1.89 | 2.8 | 6.07 | 7.27 |
|  |  | Q2 | -0.27 | 8.8 |  |  |
|  |  | Q3 | -0.381 | 6.6 |  |  |
|  | 2 | Q1 | -1.22 | 5.3 | 8.47 |  |
|  |  | Q2 | -0.06 | 11 |  |  |
|  |  | Q3 | -0.167 | 9.1 |  |  |
| ERROR DE INDICACION. |
| Marca. | Muestra. | Prueba. | Error. | Puntaje nuevo. | Puntaje por muestra. | Puntaje por marca. |
| ORMUS | 1 | Q1 | -1.05 | 5.3 | 7.47 | 7.37 |
|  |  | Q2 | 0.16 | 9.9 |  |  |
|  |  | Q3 | -0.31 | 7.2 |  |  |
|  | 2 | Q1 | -1.72 | 2.8 | 7.27 |  |
|  |  | Q2 | -0.2 | 9.9 |  |  |
|  |  | Q3 | 0.186 | 9.1 |  |  |

- PRUEBA DE CAUDAL DE ARRANQUE

| CAUDAL DE ARRANQUE. |
| --- |
| MARCA | MUESTRA | Qa | PUNTAJE | PUNTAJE POR MARCA. |
| METREX | 1 | 2,0 L/h < Qa <= 3,0 L/h | ARRANCO | 2.75 |
|  |  | 1,0 L/h < Qa <= 2,0 L/h | NO ARRANCO |  |
|  |  | 0,5 L/h < Qa <= 1 L/h | NO ARRANCO |  |
|  |  | Qa <=0,5 L/h | NO ARRANCO |  |
|  | 2 | 1,0 L/h < Qa <= 2,0 L/h | ARRANCO | 2.75 |
|  |  | 1,0 L/h < Qa <= 2,0 L/h | NO ARRANCO |  |
|  |  | 0,5 L/h < Qa <= 1 L/h | NO ARRANCO |  |
|  |  | Qa <=0,5 L/h | NO ARRANCO |  |

| CAUDAL DE ARRANQUE. |
| --- |
| MARCA | MUESTRA | Qa | RESULTADO | PUNTAJE POR MARCA. |
| ORMUS | 1 | 2,0 L/h < Qa <= 3,0 L/h | ARRANCO | 5,5 |
|  |  | 1,0 L/h < Qa <= 2,0 L/h | ARRANCO |  |
|  |  | 0,5 L/h < Qa <= 1 L/h | NO ARRANCO |  |
|  |  | Qa <=0,5 L/h | NO ARRANCO |  |
|  | 2 | 1,0 L/h < Qa<=2,0 L/h | ARRANCO | 5,5 |
|  |  | 1,0 L/h < QA<=2,0 L/h | ARRANCO |  |
|  |  | 0,5 L/h <Qa <= 1L/h | NO ARRANCO |  |
|  |  | Qa<=0,5L/h | NO ARRANCO |  |

- PRUEBA DE DESGASTE ACELERADO

| DESGASTE ACELERADO. |
| --- |
| MARCA | MUESTRA | PRUEBA | % ERROR INICIAL | % ERROR FINAL | PUNTAJE | PUNTAJE POR MARCA. |
| METREX | 1 | Q1 | -1,820 | -1,200 | 9.4 | 10.30 |
|  |  | Q2 | -0,300 | -0,220 | 10.5 |  |
|  |  | Q3 | -0,348 | -0,555 | 11 |  |

| DESGASTE ACELERADO. |
| --- |
| MARCA | MUESTRA | PRUEBA | % ERROR INICIAL | % ERROR FINAL | PUNTAJE | PUNTAJE POR MARCA. |
| ORMUS | 1 | Q1 | -1,22 | -2,72 | 4,6 | 4,83 |
|  |  | Q2 | -6,0 | -0,12 | 0 |  |
|  |  | Q3 | -1,100 | -0,90 | 9,9 |  |

- PRUEBA DE PRESION ESTATICA

| PRESION ESTATICA. |
| --- |
| MARCA | MUESTRA | 1,6 PMA*1 MIN | PRESION DE ESTALLIDO | PUNTAJE POR MARCA |
| METREX | 1 | CUMPLE | 75 bar + 3 bar | 6 |

| PRESION ESTATICA. |
| --- |
| MARCA | MUESTRA | 1,6 PMA*1 MIN | PRESION DE ESTALLIDO | PUNTAJE POR MARCA |
| ORMUS | 1 | CUMPLE | 30 bar + 3 bar | 4.65 |

- ENSAYO DE FATIGA POR CAMBIO DE PRESION

| FATIGA POR CAMBIO DE PRESION |
| --- |
| MARCA | MUESTRA | PRUEBA | % ERROR INICIAL | % ERROR FINAL | PUNTAJE |
| METREX | 1 | Q1 | -1,090 | 0,140 | 4.64 |
|  |  | Q2 | 0,200 | 0,650 |  |
|  |  | Q3 | -0,308 | -0,608 |  |

| FATIGA POR CAMBIO DE PRESION |
| --- |
| MARCA | MUESTRA | PRUEBA | % ERROR INICIAL | % ERROR FINAL | PUNTAJE |
| ORMUS | 1 | Q1 | -1,89 | -1,06 | 6 |
|  |  | Q2 | -0,3 | -0,62 |  |
|  |  | Q3 | -0,199 | -0,536 |  |

LA CAPACIDAD JURÍDICA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO Y LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

RESUMEN PRUEBAS TECNICAS:

| MARCA DEL MEDIDOR | PRUEBA REALIZADA | PUNTAJE POR PRUEBA | PUNTAJE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| METREX | ERROR DE INDICACION | 7.27 | 30.97 |
|  | CAUDAL DE ARRANQUE | 2.75 |  |
|  | DESGASTE ACELERADO | 10.3 |  |
|  | PRESION ESTATICA | 6 |  |
|  | FATIGA POR CAMBIO DE PRESION | 4.65 |  |

| MARCA DEL MEDIDOR | PRUEBA REALIZADA | PUNTAJE POR PRUEBA | PUNTAJE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ORMUS | ERROR DE INDICACION | 7.37 | 28.35 |
|  | CAUDAL DE ARRANQUE | 5.5 |  |
|  | DESGASTE ACELERADO | 4.83 |  |
|  | PRESION ESTATICA | 4.65 |  |
|  | FATIGA POR CAMBIO DE PRESION | 6 |  |

LA CAPACIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA (EXPERIENCIA) SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ETAPAS SIGUIENTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda DECLARAR DESIERTA la Invitación Pública 0109 de 2015 cuyo objeto es SUMINISTRO DE 6.140 MEDIDORES COMO MINIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 O SUPERIOR. CON ACOPLES, ROSCAS ¾” POR ¾” CON VALVULA DE NO RETORNO. CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA ONAC., por no cumplir las propuestas presentadas por los proponentes con la totalidad de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones de la presente invitación pública.

NOTA 1: ES IMPORTANTE SEÑALAR, TAL Y COMO SE INDICA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

NOTA 2: dando aplicación al numeral 2.2.5. - No cumplir con las especificaciones técnicas el proponente ORMUS S.AS. queda descalificado para continuar en el proceso de selección, por ofertar un medidor que no cumple con las medidas solicitadas por la entidad.

NOTA 3: dando aplicación al numeral 2.2.5. - No cumplir con las especificaciones técnicas el proponente METREX S.A. queda descalificado para continuar en el proceso de selección, por ofertar un medidor que no cumple con la inclusión de la válvula o dispositivo de retención que no permita la devolución del agua.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)					(ORIGINAL FIRMADO)

EDGAR ARTURO DIAZ VINASCO.	 	        	RODRIGO LOAIZA GONZALEZ.

Secretario General	 			        	Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.			        	EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES FELIPE GRISALES

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.