RESPUESTA OBSERVACIONES

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0162  DE 2011

OBJETO: SUMINISTRO DE  3.136 MEDIDORES DE DE BRONCE O PLASTICO DE DIAMETRO ½” VOLUMETRICOS CLASE C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O POR LA ONAC PARA LOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. CON ABRAZADERA DE SEGURIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACOPLES

Por medio del presente se procede a dar respuesta a  las observaciones al proyecto se pliego de condiciones, presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0162 de 2011, en los siguientes términos:

OBSERVACION Nº 1

- JOSE ALFREDO LEMUS –BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS:

“ (…) Respetados señores:

Luego de revisados los pliegos de la invitación de la referencia, comedidamente queremos hacer algunas precisiones, con el fin de aclarar el alcance de cada uno de los requisitos exigidos en los siguientes numerales:

En los puntos 1) y 3) del numeral 5.1 de las Especificaciones Técnicas Es importante aclarar que el sello de calidad no se aplica a la norma sino al producto y el solo hecho de presentar Sello de Calidad no garantiza el cumplimiento de los requisitos de la NTC 1063 (ISO 4064), a menos que este Sello califique estos requisitos y sea propio del medidor ofertado en cuyo caso este debería solicitarse al proponente que el sello este impreso o adherido al producto que se oferta.

En el caso del Certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO, este por sí solo no está garantizando que los medidores cumplan con los requisitos de la NTC 1063 (ISO 4064) a menos que el alcance del certificado contemple o bien “fabricación de medidores de agua” o “ensamble y verificación de medidores de agua” como mínimo. En cuyo caso debería solicitarse este alcance.

Es por esto que es importante el requisito del certificado de Aprobación de Modelo, el cual si determina bajo qué condiciones está diseñado y bajo que normativa se están evaluando las condiciones metrológicas del medidor.

Por tanto solicitamos que se evalué la posibilidad de que el Sello de Calidad y el Certificado de Aseguramiento de Calidad, solo puedan subsanar la no presentación de la Aprobación de Modelo bajo las condiciones que hemos mencionado, es decir que el primero sea propio del modelo ofertado y que el alcance del segundo contemple las fases de producción mencionadas (…) ”.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

El numeral  1 del ítem 5.1 quedará así:

- Los medidores deberán cumplir  para los requisitos de fabricación la Norma NTC 1063-1 y para ensayos la Norma NTC 1063-3 o la Norma ISO 4064 para cumplir el anterior requisito los proponentes deberán presentar el certificado del sello de calidad ó certificado de aseguramiento de la calidad, expedido por una entidad debidamente facultada. Si el certificado esta en idioma diferente al Español deberá anexarse la traducción de acuerdo a las normas existentes para tal fin.  El certificado de sello de calidad o aseguramiento de calidad debe ser propio del medidor ofertado.

El numeral  3 del ítem 5.1 quedará así:

3) Los proponentes deben anexar a su oferta LOS CERTIFICADOS DE APROBACION DE MODELOS de los medidores que ofrecerán. Los certificados y los ensayos de aprobación de los modelos deberán estar de acuerdo con lo estipulado en las normas permitidas por estos documentos. Las pruebas y los certificados deberán ser realizados y emitidos por laboratorios de metrología debidamente acreditados o certificados por los estamentos gubernamentales o competentes de los países de origen de los medidores o en los cuales se realicen las  pruebas; es decir, que los medidores podrán ser fabricados en un país y ensayados en otro. El certificado de aprobación de modelo debe ser propio del medidor que ofrece.  Si el certificado esta en idioma diferente al Español deberá anexarse la traducción de acuerdo a las normas existentes para tal fin. Los proponentes que presenten el sello de calidad de la Norma NTC 1063-1 y para ensayos la Norma NTC 1063-3 o la Norma ISO 4064 ó el certificado de aseguramiento de la calidad expedido por una entidad debidamente facultada, no requieren anexar el certificado de aprobación del modelo. El sello de calidad o el certificado deben contemplar la fabricación o ensamble o verificación de medidores de agua y debe ser propio del medidor ofertado.

LAS ANTERIORES MODIFICACIONES QUEDARÁN ASÍ CONSIGNADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA.

OBSERVACION N° 2

- SECUNDINO OSORIO VILLAMIZAR – VERIFYLAB MEDIDORES TECNICA Y EQUIPOS S.A. C.I.:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La empresa se ratifica en lo establecido en el numeral 2.1.1 documentos que acrediten experiencia.

En cuanto a la exigencia solicitada de que los medidores sean homologados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Bogotá, consideramos que es suficiente con las pruebas que se realizaran a las muestras entregadas dentro del proceso y el requisito solicitado en el numeral 1 y 3 del   item 5.1 del Pliego de condiciones.

Manizales, Agosto 1 de 2011.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

SHLP     AMGG