RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION

INVITACION PÚBLICA No 0170/2010

OBJETO: SUMINISTRO DE  5.646 MEDIDORES DE BRONCE DE ½”  TIPO VELOCIDAD CHORRO UNICO CLASE B Y  VOLUMETRICO CLASE C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O POR LA ONAC PARA LOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. CON ABRAZADERA DE SEGURIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACOPLES.

En atención a las observaciones presentadas por los proponentes de la presente invitación pública, procede la entidad a dar respuesta a las mismas en los siguientes términos:

- BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS:

“Comedidamente y una vez revisado el informe de evaluación, queremos hacer algunas consideraciones, relacionadas con las pruebas obtenidas en el laboratorio del Acueducto de Bogotá:

1.- La Invitación de la referencia contempla dos grupos claramente definidos para medidores Volumétricos y de velocidad Chorro único, repartidos en un 67% para medidores volumétricos y el 33% restante para los de velocidad.

2.- Analizando los resultados vemos que las pruebas realizadas a nuestros medidores volumétricos clase C, cumplieron al 100%, siendo este el grupo más representativo.

3.- En las pruebas realizadas a los medidores de velocidad chorro único, si bien es algo atípico y no explicable, fallaron en el caudal máximo en donde difícilmente un medidor debería fallar, toda vez que los caudales críticos que se deben controlar para cualquier medidor son el Qmin, Qt y Qn.

La razón es bien sencilla un medidor normalmente trabaja en caudales que se encuentran oscilan entre los 30 l/h y 750l/h, que son los caudales que normalmente suministra cualquier acueducto del país, difícilmente se llegan a presentar caudales de 1500 l/h y nunca, ni por periodos cortos de tiempo se presentan caudales de 3.000 l/h.

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos deducir que el caudal máximo no debería afectar la medición de ningún acueducto, pues sus caudales suministrados no están en este rango y aun cuando realmente nos sorprende el resultado de los ensayos, lo respetamos aunque la criticidad radica en los caudales mencionados anteriormente.

4.- Consientes de que un proceso licitatorio nuevo, requiere tiempo y costos, que retrasan cualquier planeación que tengan los acueductos, nosotros como fabricantes nacionales, proponemos evaluar la posibilidad de adjudicar esta licitación con las siguientes consideraciones:

- Los medidores volumétricos cumplieron al 100% y equivalen al 67% de las cantidades de esta invitación.

- Que se acepten los medidores de velocidad chorro único con nuestro compromiso que estos sean verificados y aceptados en la fábrica en presencia de un funcionario de esa entidad, cuyos costos de estadía sean por cuenta de la fábrica.

- Mantener las condiciones iniciales de entrega, es decir plazo máximo hasta el 30 de Diciembre, con las marcaciones y características ofrecidas.

Agradecemos al comité de evaluación analizar esta posibilidad, y esperamos sus comentarios o sugerencias que gustosamente atenderemos en el menor tiempo posible”.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Las pruebas realizadas a los medidores en los diferentes caudales Q min, Q transición,  Q nominal y Q máximo son los ensayos establecidos en la norma NTC 1063-3 o la norma ISO 4064 por lo tanto los contadores deben cumplir con un buen comportamiento a estos caudales, por ello al no cumplir los medidores con el caudal máximo es razón suficiente para rechazar la propuesta.

Aunque los medidores volumétricos cumplieron al 100% y equivalen al 67 % de las cantidades de esta invitación, no es posible adjudicar parcialmente y tampoco es viable técnicamente aceptar los medidores de chorro único con verificaciones posteriores, pues se genera una gran duda teniendo en cuenta que si los medidores de muestra no cumplieron esto no garantiza que la entrega total pueda cumplir con las especificaciones establecidas.

Según lo establecido en el pliego de condiciones numeral 1.5 no se aceptan propuestas parciales. Igualmente en el numeral 2.2.4 de los pliegos de condiciones es causal de descalificación no cumplir con las especificaciones técnicas, para estos casos todos los medidores deberían cumplir con los ensayos establecidos   en la norma NTC 1063-3 o la ISO 4064.

Por lo anterior no prospera ninguna observación.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

GERENTE

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

AFG         ALO